设备1.超低温冰箱 技术参数

- 箱内温度 -40℃~-86℃可调

- 有效容积≥600L

- 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警等），多种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、断电记忆功能等）

- 微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存

- 采用双级复叠制冷系统

- 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014及相应国际标准要求，低温保存箱铭牌或标签上标注制冷剂的详细名称及装入量

- 4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温

- 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门

- 具有测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度

- 均匀性≤5℃

设备2. 高速冷冻离心机 技术参数

一、工作条件：

- 电压：230 V, 50-60 Hz

- 电流：1.4 A, 320 W（最大）

- 环境温度：15 ℃-35 ℃

- 最大湿度：75%

- 技术参数要求：

- 最大相对离心力（rcf）：≥ 16,873×g（14,000 rpm）

- 转子容量：≥ 18×1.5 / 2 mL

- 从零加速至最高转速的时间：≤13 秒

- 从最高转速降速至零的时间：≤13 秒

- 噪音水平：≤60 dB(A)

- 温度控制范围：0 °C 至 40 °C

- 具备快速预冷功能，可以快速预冷样品

- 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀

- 具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时

- 具有气密性转子盖